## Sheet1
核酸基地实验室校验需求
仪器名称 | 校准项目 | 校准要求 | 校准频次 | 报告需求
圣湘生物Natch96B核酸提取仪 | 1.设备基本运行 | 1.1基本功能：模拟运行全流程无卡顿 1.2外观：目测检查正常 1.3标识：目测检查正常 | 设备校准定期每年校准一次 | 1、校验报告一式两份：院设备科一份，核酸基地实验室一份 2、校验报告加盖生产厂家的检测报告专用章
| 2.设备位置参数 | 2.1六位底座移动模块X轴运行：通过软件调试测试位置是否偏移 2.2六位底座移动模块Y轴运行：通过软件调试测试位置是否偏移 2.3磁套载架运行：通过软件调试测试位置是否偏移 2.4磁棒模块运行：通过软件调试测试位置是否偏移 2.5防护板运行：通过软件调试测试位置是否偏移
| 3.设备升降温性能 | 3.1温度精度：使用已校准的温度计和校温仪检测，要求设置温度（如90℃）±5℃则为合格 3.2升温时间：使用已校准的温度计和秒表检测，要求自环境温度（25℃）升温至120℃≤4min 3.3降温时间：使用已校准的温度计和秒表检测，要求自100℃降温至40℃≤≤15min
| 4.设备提取效率 | 4.1提纯孔间差CV值：要求≤5% 4.2DNA回收率：要求≥90% 4.3磁力棒：通过高斯计测量，要求3800Gs≤F≤4300Gs